## SPEC
영유아 기도 보호용 에어백 센서부 사양서
항목 | 내용 | 사양 | 비고
배터리 및 충전기 사양 | 배터리 사양 | 3.7V/3000mAh (MAX 4.2V) 18650 Li-ion Rechargeable
| 충전기 사양 | 입력 : AC110~240V 출력 : 5Vdc / 1.2A 연결단자 : USB Type-C Connector 본체 케이블 일체형 아답터
| 충전시간 | 6시간 (3.5V =>4.2V)
| 동작시간 | 시간(4.2V => 3.6V) : 정상 모드 동작시간 시간(3.6V => 3.5V) : 저전압 모드 동작시간
| 동작온도 | 충전 : 0~40도 (습도 90% 이하)
방전(동작) : -20도 ~ 60도 (습도 90% 이하)
센서보드 사양 | MCU | STM32L431CCU( Flash : 256KB / RAM : 64KB)
| 메인보드 센서 | 센서보드 6축 IMU 센서 | Display ON 감지
| 통신 | Bluetooth BLE5.0
| 커넥터 | USB Type-C Connector | 충전기 연결
| 스위치(KEY) | 전원 ON/OFF 스위치
에어백 수축용 스위치
| Display | LCD | 메인 디스플레이
|  | RED/BLUE 2-color LED | 동작중 => 정상 동작 및 low battery 동작 충전기 연결 => 충전 표시 LED 로 자동 전환? => LCD ON
| 부저 | 에어백 동작시 부저음 발생
| 에어모터 | 1. 에어백 팽창 모터
2. 에어백 수축 모터
| 온습도 센서 | 서브보드 온습도 센서 | 실내 온습도 감지 센서
| Sub 센서 보드 | 6축 IMU 센서 보드 | 에어백 장착용 센서=>영유아 뒤집어짐 감지용
동작 | 전원 ON/OFF | 전원 스위치 이용 | 스위치 ON/OFF( 스위치 2초이상 누름=>전원 OFF
| Display | Main : LCD | LCD 표시내용 : 추후 결정 LCD ON 후 일정시간(5~10초?) 지나면 자동 OFF 됨 본체를 흔들면 LCD ON ( 동작감도는 추후 결정) 충전기 연결중에는 항상 ON => 충전 잔량 표시?
|  | RED/BLUE LED | 동작중 : 동작 LED 충전기 연결 : 충전LED
| 에어백 팽창 | 영유아 에어백에 장착된 센서 감지 => 팽창 | 팽창 시간 => 테스트 후 결정
| 에어백 수축 | 1. 스위치 사용 | Togle switch 방식 사용 수축 시간 => 테스트 후 결정
| 배터리 충/방전 표시 | 1. LCD에 충방전 표시 | 테스트 후 추후 결정
2. 동작 LED 를 충전표시 LED 로 활용
| 부저알람 | 에어백 동작시 경고음 발생
| 통신 | 보호자 스마트폰 통신 | 전용 APP 개발필요

## Pin_Config
STM32L431CCU6 Pin Configuration
Model Name: 영유아
Pin No. | Pin Name | Default Functions | Pin Config | Functions | Default Pin 설정(After Reset) | 동작 설명
1 | VBAT | VBAT
2 | PC13 | I/O | OUTPUT | BUZ_PWR_EN | LOW | Buzzer Power Enable (Low => High)
3 | PC14-OSC32_IN | OSC32 | 사용안함 |  | LOW
4 | PC15-OSC32_OUT | OSC32 | 사용안함 |  | LOW
5 | PH0-OSC_IN | OSC | 사용 | 외부클럭 8MHz Crystal | CLOCK
6 | PH1-OSC_OUT | OSC | 사용 | 외부클럭 8MHz Crystal | CLOCK
7 | NRST | RESET INPUT | INPUT | MCU RESET INPUT | MCU RESET | MCU RESET INPUT
8 | VSSA/VREF- | VSSA
9 | VDDA/VREF+ | VDDA
10 | PA0 | I/O | OUTPUT | BUZZER 동작 | LOW | 영유아 뒤집어짐 발생시 에어백 팽창하면서 부저음 발생
11 | PA1 | I/O | INPUT (ADC INPUT) | Battery 전압 모니터링 Input | ADC INPUT | 배터리 전압: 4.2V~3.6V : BLUE LED ON/OFF 배터리 전압: 3.6V~3.4V : RED LED ON/OFF 배터리 전압: 3.4V 이하 : GREEN LED 10회 ON/OFF =>STANDBY
12 | PA2 | I/O | UART2 TX | 디버그
13 | PA3 | I/O | UART2 RX | 디버그
14 | PA4 | I/O | OUTPUT | RF RESET OUT | High | BLE RESET : Active Low
15 | PA5 | I/O | INPUT | KEY INPUT | High | 에어백 수축 KEY INPUT (High => LOW), Active Low Key input detect
16 | PA6 | I/O | OUTPUT | Air Pump Power Enable | LOW | 에어백 펌프 Power Enable (Low => High)
17 | PA7 | I/O | I2C3 | I2C3 SCL | Open Drain | 내부 6축센서(MAIN PCB 움직임 감지 =>OLED ON/OFF ) & 온습도 센서 Interface
18 | PB0 | I/O | INPUT | Charger Detect | High | 충전기 연결 Detect (Detect = Low)
19 | PB1 | I/O | INPUT | Battery Charging Detect | High | 충전중 & 충전완료 Detect (MCU 동작중에만 적용) 충전중 /충전완료 : High / Low 충전중 BATTERY 충전표시 PIN PA1 입력 전압 3.6~3.8V : 배터리 막대 1개 3.8~4.1V : 배터리 막대 2개 4.1~4.4V : 배터리 막대 3개 충전완료 Detect : 배터리 막대 4개
20 | PB2 | I/O | 사용안함 |  | LOW
21 | PB10 | I/O | OUTPUT | LCD_LEDA_EN | LOW | LCD VDD Enable ( Low => High)
22 | PB11 | I/O | OUTPUT | LCD_VDD_EN | LOW | LCD LEDA Enable ( Low => High)
23 | VSS | VSS
24 | VDD | VDD
25 | PB12 | I/O | OUTPUT | RED LED ON/OFF | LOW | Low 배터리 상태 동작 표시 (충전기 Detect => LED OFF => OLED ON)
26 | PB13 | I/O | OUTPUT | BLUE LED ON/OFF | LOW | 정상 배터리 상태 동작 표시 (충전기 Detect => LED OFF => OLED ON)
27 | PB14 | I/O | 사용안함 |  | LOW
28 | PB15 | I/O | OUTPUT | Solenoid Vlave-1 Enable | LOW | Enable : Low => High ( 에어백 팽창 )
29 | PA8 | I/O | OUTPUT | Solenoid Vlave-1 Enable | LOW | Enable : Low => High ( 에어백 수축 )
30 | PA9 | I/O | OUTPUT | LCD RS |  | LCD RS (Register Selection) 연결
31 | PA10 | I/O | OUTPUT | LCD Reset out | High | LCD RESET : Active Low
32 | PA11 | I/O | SPI1 MOSI | SPI1 DATA IN/OUT | SPI1 | LCD SDA 연결
33 | PA12 | I/O | SPI1 MISO | SPI1 DATA IN/OUT | SPI1
34 | PA13 | I/O | SWDIO | FW Download
35 | VSS | VSS
36 | VDD | VDD
37 | PA14 | I/O | SWDCLK | FW Download
38 | PA15 | I/O | SPI1 NSS(CS) | SPI1 Chip Select Interface | SPI1 | LCD Chip Select 연결
39 | PB3 | I/O | SPI1 SCK | SPI1 Clock Interface | SPI1 | LCD SCL 연결
40 | PB4 | I/O | I2C3 | I2C3 SDA | Open Drain | 내부 6축센서(본체 움직임 감지 =>LCD ON/OFF ) & 온습도 센서 Interface
41 | PB5 | I/O | OUTPUT | RF POWER Enable | LOW | Enable : Low => High
42 | PB6 | I/O | UART1 | UART TX (RF Interface) |  | BT Interface
43 | PB7 | I/O | UART1 | UART RX (RF Interface) |  | BT Interface
44 | PH3/BOOT0 | BOOT | BOOT | BOOT Option (Default : LOW) | INPUT | BOOT Option
45 | PB8 | I/O | I2C1 | I2C1-SCL | Open Drain | 외부 센서(영유아 뒤집힘 감지)
46 | PB9 | I/O | I2C1 | I2C1-SDA | Open Drain | 외부 센서(영유아 뒤집힘 감지)
47 | VSS | VSS
48 | VDD | VDD