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	0.  요약
· C-Light 출시 전에 최종 기능테스트를 진행함
· Flash 기능 테스트 결과, ON-OFF 시간과 낙상발생 트리거 등을 포함한 Block이 설계대로 생성되어 Flash 기능에 이상 없음을 확인함
· LED 기능 테스트 결과, 4가지 상태(부팅, BLE 미접속, BLE 접속, 낙상검출)를 나타내는 LED 기능에 이상 없음을 확인함
· 알고리즘 기능 테스트를 위하여, 19가지 일상생활동작과 21가지 추락동작에 대한
데이터를 획득하여 분석하였음 (실험대상자: 이승희 선임연구원(일상동작), 더미(추락))
- 일상생활동작에서는 오검출이 발생되지 않았음
- 추락동작에서는 F14를 제외하고, 70cm 높이를 떨어지는 상황에서만 추락으로 
  검출하였으며, 리드타임이 거의 0ms에 가까운 것으로 보아, 추락으로 검출되기
  위한 최소 높이로 추정됨
- 70cm에서 떨어지더라도 추락도중 충격이 발생되면 추락으로 검출할 수 없었음
- F14 동작의 경우, 50cm를 떨어졌지만 추락으로 검출되었으며, 이는 센서에 충격이
 직접적으로 가해지면서, 새로 추가된 충격을 감지하는 검출모드에 감지되었기 때문임
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·  결론
· 신규 출시되는 C-Light 펌웨어는 Flash와 LED 기능 모두 이상 없음이 확인됨
· 알고리즘은 19가지 일상동작에서 오검출이 발생되지 않았음
· 추락을 감지하기 위해서는 최소 70cm 높이는 필요하며, 실제 보호를 상정하는
센서 높이는 약 2m 이상이므로, 충분한 리드타임 확보가 가능함
· 추락 도중 충격이 발생되는 경우는 검출이 어려우며, 고도계를 적용하는 다음
버전부터 개선이 가능할 것으로 보이고, 사용자 설명서에 면책사항으로 기재 필요
· 충격을 감지하는 새로운 모드로 인해 후검출이 발생되었지만, 실제 센서가 충격을
받는 상황은 드물 것으로 예상되어, 문제가 없을 것으로 판단됨


1. Flash 기능 테스트
· 버전 확인
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· 저장된 Block의 시간 확인
· ON-OFF 시간이 제대로 기록된 Block 저장 확인
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· 낙상 트리거 블록 생성 확인
· 낙상 발생시, Block에 제대로 기록됨을 확인
[image: ]


2. LED 기능 테스트
· 부팅상태 & BLE 미접속 상태 & BLE 접속 상태 & 낙상검출: 정상 작동 확인
· 부팅상태: 적색 1회 점등 → 자색 3회 점등
· BLE 미접속 상태: 청색과 적색 1초 간격 교차 점등
· BLE 접속 상태: 청색 1초 간격 점등
· 낙상 검출 상태: 



3. 알고리즘 테스트
1) 일상동작
· 테스트 동작 내 오검출 미발생
	Code
	Motion
	False alarms

	D01
	바닥에 쭈그려 앉기
	

	D02
	바닥에 주저 않기
	

	D03
	의자에 털썩 앉기
	

	D04
	짐들기 (핸드캐리)
	

	D05
	짐들기 (숄더캐리)
	

	D06
	제자리 점프
	

	D07
	제자리 회전
	

	D08
	제자리 점프하며 회전
	

	D09
	앉았다 일어나기 (빠르게 5번 반복)
	

	D10
	등 때리기
	

	D11
	사다리 오르내리기 (3칸)
	

	D12
	의자 위 빠르게 올라갔다 내려오기
	

	D13
	70cm 비계에서 뛰어내리기 (서서)
	

	D14
	70cm 비계에서 뛰어내리기 (앉으면서)
	

	D15
	걷기 (10걸음)
	

	D16
	달리기 (10걸음)
	

	D17
	옆으로 걷기 (10걸음)
	

	D18
	계단 오르내리기 (5칸)
	

	D19
	엘리베이터 타고 내려갔다 올라가기 (5층)
	




· 세부동작 집단1
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· 세부동작 집단2
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2) 추락동작
· 지면접촉지점 정의
- max(raw_acc)값 이전에 처음으로 100을 넘는 지점
· 추락 검출 현황
	Code
	Motion
	Detection(mode)
	Lead-time (ms)

	F01
	수직추락 (전방, 50cm)
	
	

	F02
	수직추락 (후방, 50cm)
	
	

	F03
	수직추락 (측방, 50cm)
	
	

	F04
	수직추락 (수직, 50cm)
	
	

	F05
	수직추락 (전방, 70cm)
	✔️ (1)
	0

	F06
	수직추락 (후방, 70cm)
	✔️ (1)
	20

	F07
	수직추락 (측방, 70cm)
	✔️ (1)
	0

	F08
	수직추락 (수직, 70cm)
	✔️ (1)
	0

	F09
	수직추락 도중 충격발생 (전방, 70cm)
	
	

	F10
	수직추락 도중 충격발생 (후방, 70cm)
	
	

	F11
	수직추락 도중 충격발생 (측방, 70cm)
	
	

	F12
	수직추락 도중 충격발생 (수직, 70cm)
	
	

	F13
	역진자운동추락 (전방, 50cm)
	
	

	F14
	역진자운동추락 (후방, 50cm)
	✔️ (16)
	-60

	F15
	역진자운동추락 (측방, 50cm)
	
	

	F16
	역진자운동추락 (전방, 70cm)
	✔️ (2)
	40

	F17
	역진자운동추락 (후방, 70cm)
	✔️ (12)
	40

	F18
	역진자운동추락 (측방, 70cm)
	✔️ (2)
	0

	F19
	역진자운동추락 도중 충격발생 (전방, 70cm)
	
	

	F20
	역진자운동추락 도중 충격발생 (후방, 70cm)
	
	

	F21
	역진자운동추락 도중 충격발생 (측방, 70cm)
	
	





· 결과분석
- 추락으로 검출되려면 70cm 이상은 추락해야됨
 > 70cm는 센서높이 기준으로 추락이 검출되기 위한 최소한의 거리이며, 
   충분한 리드타임을 가지고 추락을 검출하려면 더 높이가 높아야되며,
   실제 추락상황은 2m 이상의 센서높이를 상정하므로, 리드타임이 충분할 것으로 
   예상됨
- 수직추락에 비하여 역진자운동추락이 추락시간이 더 길게 나타나므로, 
  리드타임도 더 길어짐
- 낮은 높이(50cm)를 추락하더라도, 충격이 센서에 직접적으로 가해질 경우,
  새로 추가된 충격을 감지하는 검출모드로 인해 지면 충돌 이후에 검출될 수 있음
  > 센서에 큰 충격이 직접적으로 가해지는 경우는 드물 것으로 예상되므로,
    오검출 위험도 적다고 판단됨

· 세부 데이터
- 검출시점은 청색, 지면 접촉 시점은 적색, 두 시점이 동일한 경우 자색으로 표기함
 






CL_F05_DSV.csv
     raw_acc  lpf_acc  raw_omega  lpf_omega  pitch  roll  fall_counter
340      102      100          6          1    -65     1             0
341      102      100          6          1    -65     1             0
342      100      100          5          2    -65     1             0
343       97      100          5          2    -65     1             0
344       89       99          5          2    -65     2             0
345       75       97          6          3    -65     2             0
346       54       93          7          3    -65     2             0
347        7       86         12          3    -65     2             0
348       12       77          3          3    -65     2             0
349        9       69          3          3    -65     2             0
350        9       62          3          3    -65     2             0
351       10       56          3          3    -65     2             1
352       10       50          3          3    -65     2             2
353       10       45          3          3    -65     2             3
354       11       41          3          3    -65     2             4
355       11       38          3          3    -65     2             5
356       12       35          3          3    -65     2             6
357       13       32          4          3    -65     2             7
358       14       30          4          3    -65     2             8
359       16       28          4          3    -65     2             9
360       17       27          5          3    -65     2            10
361       19       26          5          3    -65     2            11
362       22       25          5          4    -65     2            12
363       26       25          6          4    -65     2            13
364       35       26          6          4    -65     2            14
365       94       30         11          4    -65     2            15
366      670       34        386         23    -66     2            16
367      412       48         61         46    -66     2            17
368      368       39        249         55    -67     2            18
369      444       62        540         93    -69     2             0
370       31       74        362         92    -71     1             0
371      104       65        301         78    -73     1             0
372       48       58        146         95    -74     0             1
373       15       51        145        101    -76     0             2
374        6       44        124        105    -78    -1             3
375      442       62        502        129    -81    -1             0
376      161       75        355        123    -83    -2             0
377       85       63        176        100    -85    -3             0
378       35       57         31         97    -87    -3             1
379      120       56        130         78    -88    -4             2
380       63       57         51         65    -90    -4             3
381      413       77        169         69    -91    -5             0
382       63       95        162         62    -96    -4             0
383       36       89         48         49    -98    -4             0
384      137       88         66         49   -100    -5             0
385       33       85        160         42   -101    -5             0
Predict as Fall motion: True
Lead time: 0 ms
impact: 366
detect: 366
judge time: 420 ms
fall_onset: 345
CL_F06_DSV.csv
     raw_acc  lpf_acc  raw_omega  lpf_omega  pitch  roll  fall_counter
377      100       99          3          4    101     1             0
378      100       99          4          4    101     1             0
379       97       99          7          4    101     1             0
380       92       98          7          4    101     1             0
381       83       97          9          5    101     1             0
382       43       93         26          5    101     1             0
383        8       84         16          6    100     1             0
384       15       74          9          6    100     1             0
385        8       67          7          6    100     1             0
386        7       60          9          7    100     0             1
387        9       54          9          7    100     0             2
388       10       49          9          7    100     0             3
389       10       44          8          7    100     0             4
390       10       40          8          7    100     0             5
391       11       36          7          7    100     0             6
392       11       33          7          7    100     0             7
393       12       31          7          7    100     0             8
394       13       29          6          7     99     0             9
395       14       27          6          7     99     0            10
396       16       26          5          7     99     0            11
397       17       25          6          7     99    -1            12
398       20       24          6          7     99    -1            13
399       23       24          7          6     99    -1            14
400       29       24          7          6     99    -1            15
401       43       25          6          6     99    -1            16
402      507       51        330         20     99    -1            17
403      433       95        521         45     96    -2             0
404      381      129        708         31     97    -2             0
405      218      136        562         62     96    -1             0
406      203      124        152         91     95     0             0
407      176      122        479         83     94     1             0
408       75      118        330         95     94     3             0
409       34      103        143        106     92     4             0
410      255      104        127        103     92     4             0
411       37      106        306         94     91     5             0
412       79       93        109         84     90     5             0
413       96       87         67         73     89     6             0
414      397       88        155         62     89     7             0
415      168       83        211         54     89     8             0
416       63       70         76         49     89     9             0
417      116       71        266         30     89    10             0
418       90       74        117         20     89    10             0
419       79       76        215         23     90    10             0
420       98       77        205         42     90     9             0
Predict as Fall motion: True
Lead time: 20 ms
impact: 402
detect: 401
judge time: 400 ms
fall_onset: 381
CL_F07_DSV.csv
     raw_acc  lpf_acc  raw_omega  lpf_omega  pitch  roll  fall_counter
340      101       99          4          1   -106    87             0
341      100       99          6          0   -106    87             0
342      100       99          6          0   -106    87             0
343       97       99          7          1   -106    87             0
344       95       99          4          1   -106    87             0
345       95       98          1          1   -106    87             0
346       97       98          2          1   -106    87             0
347       94       98          3          1   -106    87             0
348       57       95         16          2   -106    87             0
349        8       87         15          4   -104    87             0
350        8       78         21          5   -102    87             0
351        5       69         19          6   -100    87             0
352        7       62         20          7    -96    87             0
353        7       55         19          9    -93    87             1
354        6       49         20         10    -89    87             2
355        7       44         19         11    -85    87             3
356        7       40         19         12    -80    87             4
357        7       36         18         13    -75    87             5
358        8       33         18         13    -69    87             6
359        9       30         17         14    -63    87             7
360        9       27         16         14    -58    87             8
361       10       25         15         14    -52    87             9
362       12       23         14         14    -47    87            10
363       12       22         13         14    -42    87            11
364       13       21         12         14    -37    86            12
365       15       20         11         13    -33    86            13
366       17       20         11         13    -30    86            14
367       27       20         11         12    -27    86            15
368      692       54        750         41    -25    86            16
369      454       80        752         38    -19    87             0
370      224       77        507         30     -6    87             0
371       59       73        541         38      4    86             0
372       78       64        102         49      4    85             0
373       29       56        146         55      5    84             1
374       59       53        190         63      5    83             2
375      184       40        100         68      4    82             3
376       40       29         95         66      2    81             4
377       30       26         78         62      0    80             5
378       12       22         98         61     -3    80             6
379      216       20        189         63     -6    79             7
380       55       26        161         68    -10    79             8
381       29       24        167         72    -15    79             9
382      559       14        227         65    -20    79            10
383      225       53        380         69    -26    78            11
384      591       55        379         87    -33    78            12
385      159       61        529         65    -38    77             0
386      167       54        344         48    -42    76             1
387      114       51        343         52    -46    76             2
Predict as Fall motion: True
Lead time: 0 ms
impact: 368
detect: 368
judge time: 400 ms
fall_onset: 348
CL_F08_DSV.csv
     raw_acc  lpf_acc  raw_omega  lpf_omega  pitch  roll  fall_counter
358      101      100          1          4     20    -2             0
359      100      100          2          3     20    -2             0
360       95      100          5          2     20    -2             0
361       83       98         11          1     20    -2             0
362       51       95          8          0     20    -2             0
363       26       88          9          1     20    -2             0
364        8       79         19          2     20    -2             0
365        5       70         15          4     20    -2             0
366        5       63         16          5     20    -2             0
367        5       56         17          7     20    -2             1
368        6       50         17          8     20    -2             2
369        6       45         16          9     20    -2             3
370        6       40         16         10     20    -2             4
371        6       36         16         10     20    -2             5
372        6       33         16         11     20    -2             6
373        6       29         16         12     20    -2             7
374        7       27         17         12     20    -2             8
375        7       24         17         13     20    -2             9
376        8       22         17         13     20    -2            10
377        9       21         17         14     20    -3            11
378       10       19         17         14     20    -3            12
379       11       18         18         14     20    -3            13
380       13       18         17         15     20    -3            14
381       28       18         17         15     20    -3            15
382      692       54        512         37     19    -3            16
383      480       96        668         87     22    -2             0
384      477       73        586        137     19    -2             0
385      371       57        543        123     17    -2             1
386      260       84        297        102     16    -3             0
387      225       94        336        126     19    -5             0
388      319       72         81        129     17    -6             0
389      139       52        217        105     15    -7             1
390      159       61        127         92     13    -8             0
391       81       60        171         97     12    -8             1
392       75       53        238         86     10    -8             2
393       90       55         46         71      9    -9             3
394       68       58        107         64      8   -10             4
395      101       60         75         56      8   -11             5
396       84       63         71         51      7   -12             0
397       91       66        100         48      7   -13             0
398       87       68         79         47      7   -13             0
399       89       70        110         48      7   -14             0
400       87       72         96         51      7   -15             0
401       90       74        119         55      8   -15             0
Predict as Fall motion: True
Lead time: 0 ms
impact: 382
detect: 382
judge time: 420 ms
fall_onset: 361 

CL_F14_DSV.csv
     raw_acc  lpf_acc  raw_omega  lpf_omega  pitch  roll  fall_counter
318       93       93         44         12      2     0             0
319       91       93         48         16      2     0             0
320       89       93         56         20      2     0             0
321       86       92         64         25      3     0             0
322       88       91         70         30      3     0             0
323       87       91         79         35      3     0             0
324       86       90         86         41      4     0             0
325       81       89        100         47      5     0             0
326       82       88        103         53      6     0             0
327       75       87        118         60      7     0             0
328       71       85        123         67      8     0             0
329       69       83        138         75     10     0             0
330       66       81        149         83     11     0             0
331       62       78        163         91     13     0             0
332       58       75        178        101     15     0             0
333       55       72        194        111     17     0             0
334       54       69        210        122     20     0             0
335       54       65        227        133     23     0             0
336       46       61        237        145     26     0             0
337       47       58        248        156     29     0             1
338       37       55        246        167     32     0             2
339       35       53        251        177     36     0             3
340       35       50        242        185     39     0             4
341       37       48        243        192     43     0             5
342       34       46        237        197     47     0             6
343      166       45        245        202     51     0             7
344      145       53        470        221     56     0             8
345       42       55        148        230     60     0             9
346       29       49        410        234     65    -1            10
347       82       50        269        247     70    -1            11
348       39       51        280        250     75    -1            12
349      557       65        579        206     79    -1             0
350       43       86        456        130     82    -1             0
351      614      101        520         68     86    -2             0
352      518      148         83         43     86    -2             0
353      573      130        344         51     87    -2             0
354      307      102        143         56     90    -1             0
355       31      105        151         51     92    -1             0
356      134       84        179         46     94    -1             0
357       82       71        122         46     95    -2             0
358       27       68         42         48     96    -2             0
359      232       74        160         52     97    -2             0
360      180       86        133         47     98    -2             0
361       46       83        367         14     98    -2             0
362      501       95        574         21     98    -2             0
363       57      111         35         54     98    -2             0
364      166      108         57         48     99    -2             0
365       59      106         57         41     99    -2             0
366       18       94        112         31     99    -2             0
367       58       85          8         24     99    -2             0
368       98       84          8         21     99    -2             0
369      112       85          1         19    100    -2             0
370       99       87          3         16    100    -1             0
371       98       88          2         14     99    -1             0
372      100       89          0         12     99    -1             0
373       99       91          1         11     99    -1             0
Predict as Fall motion: True
Lead time: -60 ms
impact: 351
detect: 354
judge time: 680 ms
fall_onset: 320
영상 확인 결과, 토르소에 목부터 닿고 허리가 닿아서 충격이 두번 들어옴
> 원시점으로도 검출이 될 놓이는 아니었지만, 후방추락으로 센서에 충격이 직접적으로 가해지다보니 충격이 커서,
  충격을 잡아서 검출하는 모드 16으로 후검출된 케이스
CL_F16_DSV.csv
     raw_acc  lpf_acc  raw_omega  lpf_omega  pitch  roll  fall_counter
431      101      101         43         25      5    -5             0
432      101      101         47         27      4    -5             0
433      101      101         52         30      4    -5             0
434      100      101         57         33      3    -5             0
435      100      101         62         36      3    -5             0
436       99      101         68         39      2    -5             0
437       99      100         75         43      2    -5             0
438       97      100         82         47      1    -5             0
439       96      100         90         52      0    -5             0
440       94       99         99         57      0    -5             0
441       93       98        108         62     -1    -5             0
442       90       98        118         68     -2    -5             0
443       87       97        129         75     -3    -5             0
444       83       95        141         82     -4    -5             0
445       79       93        153         90     -5    -5             0
446       71       91        166         98     -7    -5             0
447       59       88        178        107     -9    -5             0
448       43       84        188        116    -11    -5             0
449       18       77        193        125    -14    -5             0
450        9       70        187        132    -16    -5             0
451        7       62        186        139    -19    -5             0
452        7       56        184        144    -22    -5             1
453        7       50        182        149    -25    -5             2
454        7       45        180        153    -28    -5             3
455        7       40        178        156    -31    -5             4
456        7       36        176        158    -34    -5             5
457        8       32        174        160    -37    -5             6
458        9       29        171        162    -41    -5             7
459       10       26        169        163    -44    -5             8
460       11       24        166        163    -47    -5             9
461       12       21        164        164    -50    -5            10
462       13       19        161        163    -54    -5            11
463       16       17        158        163    -57    -5            12
464       20       16        155        162    -60    -5            13
465       39       15        155        161    -63    -5            14
466      637       41        552        181    -67    -5            15
467      434       68        505        162    -70    -5             0
468      407       71        368         94    -72    -5             0
469      269       86        446         68    -74    -6             0
470      295       77        512         64    -75    -6             0
471       58       60        167         60    -76    -6             1
472       28       53         95         60    -77    -6             2
473        9       46        150         60    -78    -5             3
474       24       40        191         66    -79    -5             4
475      428       17         77         71    -79    -4             5
476      252       16        266         55    -80    -3             6
477       30       17        104         47    -80    -3             7
478       78       17        180         42    -81    -2             8
479       66       21         78         39    -81    -2             9
480       85       26        138         39    -82    -2            10
481      357       46         87         39    -82    -3            11
482       51       58        107         42    -82    -3            12
483      134       56        136         48    -82    -3            13
Predict as Fall motion: True
Lead time: 40 ms
impact: 466
detect: 464
judge time: 620 ms
fall_onset: 433
CL_F17_DSV.csv
     raw_acc  lpf_acc  raw_omega  lpf_omega  pitch  roll  fall_counter
313       88       95         45         15      4     0             0
314       89       94         52         19      4     0             0
315       85       93         60         24      4     0             0
316      181       98        124         32      4     0             0
317       56       99         33         37      5     0             0
318       99       96         97         40      5     0             0
319       82       95         63         45      6    -1             0
320       97       93         73         47      7    -1             0
321       85       93        107         52      8    -1             0
322       79       91        105         58      9    -1             0
323       79       90        119         65     10    -1             0
324       68       88        125         71     11    -1             0
325       72       85        138         79     13    -2             0
326       62       83        148         86     14    -2             0
327       61       80        162         94     16    -2             0
328       53       77        176        103     18    -2             0
329       53       73        187        112     21    -2             0
330       48       69        203        122     23    -2             0
331       38       65        210        132     26    -2             0
332       32       61        214        142     28    -2             0
333       28       57        215        150     32    -2             1
334       28       53        212        158     35    -2             2
335       29       49        210        164     38    -2             3
336       29       46        208        169     41    -2             4
337       30       44        206        174     45    -2             5
338       29       41        203        177     48    -2             6
339       29       40        200        180     52    -2             7
340       30       38        197        182     56    -2             8
341       30       37        194        184     59    -3             9
342       30       35        190        185     63    -3            10
343       30       34        186        185     67    -3            11
344       31       34        181        185     71    -3            12
345       32       33        176        184     74    -3            13
346       36       33        169        183     78    -3            14
347      131       37        150        180     81    -3            15
348      480       64        473        141     84    -3             0
349      103       79        569         74     86    -3             0
350      692       91        681         28     86    -3             0
351      418       90        520         40     87    -3             0
352      539       75         83         53     88    -3             0
353      193      102        326         46     87    -2             0
354      276       87        203         45     87    -3             0
355       57       66        238         47     87    -3             0
356      190       70        169         58     88    -3             0
357       58       74        421         41     89    -3             0
358      146       62         80         29     88    -3             0
359       71       52         23         25     89    -3             1
360      151       58        110         24     88    -4             2
361      241       45        476         36     88    -4             3
362      239       13         67         55     87    -3             4
363      123       13         92         45     86    -3             5
364       22       16         33         36     85    -3             6
365       74       17        129         36     84    -3             7
366      108       25         12         37     84    -3             8
367      100       33          9         33     83    -3             9
Predict as Fall motion: True
Lead time: 40 ms
impact: 350
detect: 348
judge time: 680 ms
fall_onset: 314

CL_F18_DSV.csv
     raw_acc  lpf_acc  raw_omega  lpf_omega  pitch  roll  fall_counter
394       95       97         36         10     12     1             0
395       91       97         42         14     12     1             0
396       93       96         49         17     12     1             0
397       91       96         57         22     12     1             0
398       92       95         65         26     12     2             0
399       88       95         73         31     12     2             0
400       85       94         82         37     12     2             0
401       83       92         92         43     12     3             0
402       82       91        101         49     12     4             0
403       78       90        113         56     12     5             0
404       75       88        125         63     12     6             0
405       70       86        138         71     12     7             0
406       64       84        152         80     12     9             0
407       57       81        166         89     13    10             0
408       52       78        181         99     13    12             0
409       47       74        195        110     13    15             0
410       40       70        208        121     13    17             0
411       24       65        215        131     13    20             0
412       13       59        217        141     13    23             1
413       16       54        217        150     13    26             2
414       14       49        216        158     13    29             3
415       15       45        216        165     13    32             4
416       14       41        216        171     14    36             5
417       15       37        216        176     14    39             6
418       15       34        216        181     14    43             7
419       15       32        216        185     14    46             8
420       15       29        215        189     15    50             9
421       16       27        215        192     15    54            10
422       16       26        215        195     16    58            11
423       16       24        215        197     16    62            12
424       17       23        215        199     17    66            13
425      687       44        804        169     19    69            14
426      692       92        784        101     37    73             0
427      245      115        738         32     42    73             0
428      252      107        589         38     61    72             0
429      412      109        654         33     70    70             0
430      434       97        385         68     82    66             0
431      121       80        464         76     86    66             0
432       58       73        232         86     90    67             0
433      538       71        395         90     94    66             0
434      228       92        453         77     95    66             0
435       64       89         48         64     96    67             0
436       26       78         70         51     99    67             0
437        9       70        195         44    102    67             0
438        5       62         95         45    103    68             0
439      122       60        126         47    104    69             1
440      145       52        485         69    105    70             2
441      592       67        443         67    107    72             0
442      220       90        435         67    108    74             0
443       32       79        292         99    112    76             0
444       26       70        209        116    117    78             0
Predict as Fall motion: True
Lead time: 0 ms
impact: 425
detect: 425
judge time: 560 ms
fall_onset: 397
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