|  | Test Report (Redy)_추가실험 - 발 걸려 넘어지는 동작 세부 실험 - |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025.6.19 |
|  |  | SW개발실 |

- 추가동작실험

- 목적

- 걸어가다 발 걸려서 전방전도하는 동작 세부 분석

- 실험프로토콜

- EF01. 걸어가다 발 걸려서 무릎 닿고 전방전도

- EF02. 걸어가다 발 걸리지 않고 무릎 닿고 전방전도

- EF03. 걸어가다 발 걸리고 무릎 닿지 않고 전방전도

- EF04. 걸어가다 발 걸리지 않고 무릎 닿지 않고 전방전도

- 실험결과 요약

- 발 걸리는 충격의 영향은 그렇게 크지 않음

- 문제는 무릎부터 접촉이 되는 경우 발생되며,
해당 경우에는 무릎이 닿은 이후에 검출이 되게 됨

| ## Code | ## Motion | ## Detection | ## Lead-time (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## EF01 | ## 걸어가다 발 걸려서 무릎 닿고 전방전도 | ## ✔️ | ## 320 (몸) / -80 (무릎) |
| ## EF02 | ## 걸어가다 발 걸리지 않고 무릎 닿고 전방전도 | ## ✔️ | ## 80 (몸) / -180 (무릎) |
| ## EF03 | 걸어가다 발 걸리고 무릎 닿지 않고 전방전도 | ## ✔️ | ## 140 (몸) |
| ## EF04 | 걸어가다 발 걸리지 않고 무릎 닿지 않고 전방전도 | ## ✔️ | ## 160 (몸) |

- 세부실험결과

- EF01. 걸어가다 발 걸려서 무릎 닿고

EF01_DSV.csv

down  raw_acc  raw_gyro     vv  pitch  roll  jerkA detected_modes

402     0       96        66   7.14      5     6    6.0             []

403     7      100        62   7.84      5     6    4.0             []

404     4      105        65   7.45      5     6    5.0             []

405     4      112        70   7.94      6     6    7.0             []

406     2      124        74   7.34      6     6   12.0             []

407     0      135        74   6.97      6     6   11.0             []

408     2      137        69   6.62      6     5    2.0             []

409     1      131        54   6.29      5     5   -6.0             []

410     0      110        31   5.97      5     5  -21.0             []

411     1      106        46   5.68      5     4   -4.0             []

412     0      157        63   5.39      5     4   51.0             []

413     0      209        78   5.12      6     3   52.0             []

414     0      157        87   4.87      6     2  -52.0             []

415     0       97        52   4.62      5     1  -60.0             []

416     0      128        43   4.39      5     0   31.0             []

417     0      139        50   4.17      5     0   11.0             []

418     0      145        20   3.96      5     0    6.0             []

419     0      106        30   3.77      5    -1  -39.0             []

420     0       74        28   3.58      4     0  -32.0            [1]

421     0       67        25   3.40      3     0   -7.0            [1]

422     0       78        43   3.23      4     0   11.0             []

423     0       75        58   4.16      4     0   -3.0            [1]

424     0       79        60   4.12      4     0    4.0             []

425     4       77        68   5.10      5     0   -2.0            [1]

426     1       98        58   5.07      6     0   21.0             []

427     0      131        63   5.92      6     0   33.0             []

428     0      124        49   5.43      7     0   -7.0             []

429     0       99        44   5.76      7     0  -25.0             []

430     0       96        54   5.47      6     0   -3.0             []

431     0       71        55   5.20      5     0  -25.0            [1]

432     5       45        42   4.94      5     1  -26.0            [1]

433     6       54        25   6.23      4     1    9.0             []

434     5       78        17   6.37      4     2   24.0             []

435     5       78        27   7.65      3     2    0.0             []

436    39       79        37   7.56      3     2    1.0             []

437    47       66        38   8.71      2     2  -13.0            [1]

438    62       56        32   8.67      1     2  -10.0            [1]

439    36       63        37   9.99      1     2    7.0             []

440    33       69        53  10.08      0     2    6.0             []

441    80       64        72  11.41     -1     2   -5.0            [1]

442    85       60        71  11.46     -2     2   -4.0         [1, 3]

443    87       61        76  12.82     -3     2    1.0             []

444    83       57        92  12.94     -5     2   -4.0         [1, 2]

445    78       45        99  14.39     -6     2  -12.0         [1, 2]

446    74       55       110  14.68     -8     2   10.0             []

447    76       61       124  16.24    -10     2    6.0             []

448    89       63       136  16.44    -13     2    2.0             []

449    90       75       134  17.85    -15     2   12.0             []

450    84      107       149  17.81    -18     2   32.0             []

451    86      111       168  18.74    -21     2    4.0             []

452    82      142       173  18.14    -24     3   31.0             []

453    87      170       205  18.41    -28     3   28.0             []

454    90      169       218  17.49    -32     4   -1.0             []

455    91      155       225  16.62    -36     5  -14.0             []

456    93      152       228  15.79    -40     5   -3.0             []

457    90      100       234  15.00    -44     5  -52.0             []

458    88       47       224  14.25    -43     6  -53.0             []

459    89       22       216  13.53    -48     6  -25.0             []

460    87       94       193  12.86    -52     6   72.0             []

461    88      133       205  16.25    -56     6   39.0             []

462    87      300       238  14.42    -60     6  167.0             []

463    86      402       179  14.93    -65     5  102.0             []

464    85      412        59  14.19    -68     5   10.0             []

465    83      363        33  13.48    -70     5  -49.0             []

Predict as Fall motion: True

Lead time: 320 ms

impact: 461

detect: 445

judge time: 660 ms

fall_onset: 412

← 발 걸림으로 인한 충격

← 무릎 닿음으로 인한 충격

EF02_DSV.csv

down  raw_acc  raw_gyro     vv  pitch  roll  jerkA detected_modes

282     2       76        11   3.16     11    -7   -5.0            [1]

283     3       78        14   3.86     11    -7    2.0             []

284     0       79        22   3.84     11    -6    1.0             []

285     0       80        28   4.60     10    -6    1.0             []

286     0       81        37   4.59     10    -6    1.0             []

287     1       77        41   5.35     10    -6   -4.0            [1]

288     1       77        40   5.36      9    -6    0.0             []

289     0       83        38   6.15      9    -6    6.0             []

290     1       91        35   6.12      9    -7    8.0             []

291     1      101        32   6.77      9    -6   10.0             []

292     1      113        26   6.51      9    -6   12.0             []

293     1      104        21   6.86      9    -6   -9.0             []

294     4       91        21   6.52     10    -6  -13.0             []

295     7       92        39   6.19     10    -5    1.0             []

296     2      143        70   5.88     10    -4   51.0             []

297     2      203        97   5.88     10    -3   60.0             []

298     2      126        90   5.59     10    -2  -77.0             []

299     2       82        32   5.31     10    -1  -44.0            [1]

300     1      138        18   5.04     10    -1   56.0             []

301     0      172        22   4.79      9     0   34.0             []

302     0      124        52   4.55      9     0  -48.0             []

303     1       98        50   4.32      8     0  -26.0             []

304     0       85        57   4.11      8    -1  -13.0            [1]

305     0       79        53   3.90      6    -1   -6.0            [1]

306     0       68        46   3.71      6    -2  -11.0            [1]

307     2       67        25   4.45      5    -2   -1.0            [1]

308     2       56        17   4.60      5    -2  -11.0            [1]

309     1       67        21   5.61      5    -2   11.0             []

310     0       94        20   5.87      5    -2   27.0             []

311     0      100        22   6.65      5    -2    6.0             []

312     0       86        28   6.53      4    -2  -14.0            [1]

313     5       88        26   7.14      4    -2    2.0             []

314     1       97        24   6.98      4    -2    9.0             []

315     0       89        37   7.52      4    -1   -8.0            [1]

316     0       82        42   7.33      3    -2   -7.0            [1]

317     0       79        45   7.95      2    -2   -3.0            [1]

318     3       70        49   7.90      2    -2   -9.0            [1]

319     5       55        50   8.73      1    -2  -15.0            [1]

320    16       43        57   9.00      0    -3  -12.0            [1]

321    59       32        60  10.23     -1    -3  -11.0            [1]

322    82       30        68  10.93     -2    -3   -2.0         [1, 2]

323    74       29        73  12.51     -3    -3   -1.0            [1]

324    90       28        74  13.44     -4    -4   -1.0            [1]

325    93       19        82  15.17     -6    -4   -9.0         [1, 2]

326    97       22        84  16.25     -7    -4    3.0             []

327    98       36        77  18.11     -8    -3   14.0             []

328    98       65        69  19.11    -10    -3   29.0             []

329    98       89        73  20.53    -11    -3   24.0             []

330    97      115        93  20.79    -12    -2   26.0             []

331    93      171       120  21.32    -14    -2   56.0             []

332    97      217       149  20.39    -16    -2   46.0             []

333    96      225       190  19.37    -19    -2    8.0             []

334    90      207       195  18.40    -22    -2  -18.0             []

335    89      192       206  17.48    -26    -2  -15.0             []

336    86      166       228  16.61    -30    -3  -26.0             []

337    91      136       237  15.78    -34    -3  -30.0             []

338    91      122       248  14.99    -38    -4  -14.0             []

339    86       72       231  14.24    -42    -5  -50.0         [1, 3]

340    89       43       230  13.53    -47    -6  -29.0             []

341    88       45       202  12.85    -51    -6    2.0             []

342    88       75       166  15.63    -55    -7   30.0             []

343    87      121       152  15.51    -59    -7   46.0             []

344    86      264       180  17.24    -63    -7  143.0             []

345    86      353       167  14.77    -66    -6   89.0             []

346    86      378       118  14.03    -69    -5   25.0             []

347    86      331       119  13.33    -71    -4  -47.0             []

348    87      229       102  12.66    -73    -2 -102.0             []

349    88      197       113  12.03    -74     0  -32.0             []

350    88      148       107  11.42    -75     1  -49.0             []

351    85      133        98  10.85    -76     3  -15.0             []

352    85      151        47  10.31    -77     5   18.0             []

353    88      145        45   9.80    -77     6   -6.0             []

354    86      102        23   9.31    -77     7  -43.0             []

355    88       87        28   8.84    -78     8  -15.0             []

356    89       78        34   8.40    -80    10   -9.0             []

357    85       90        19   7.98    -80    11   12.0             []

358    85       97        36   7.58    -81    11    7.0             []

359    85      101        47   8.27    -83    12    4.0             []

Predict as Fall motion: True

Lead time: 80 ms

impact: 343

detect: 339

judge time: 860 ms

fall_onset: 296

EF01. 걸어가다 발 걸리지 않고 무릎 닿고 전방전도

← 무릎 닿음으로 인한 충격

Jerk가 양수가 되고, raw_acc가 값이
커져서 낙상으로 검출 안 됨

EF03_DSV.csv

down  raw_acc  raw_gyro     vv  pitch  roll  jerkA detected_modes

374     3      116        55   9.09      7     4    8.0             []

375     2      123        48   9.41      7     4    7.0             []

376     0      141        54   8.94      7     4   18.0             []

377     1      150        53   8.49      7     4    9.0             []

378     1      138        50   8.07      7     3  -12.0             []

379     1      109        46   7.66      6     3  -29.0             []

380     0       93        20   7.28      6     3  -16.0             []

381     0      146        39   6.92      5     2   53.0             []

382     0      159        74   6.57      5     2   13.0             []

383     0      151        84   6.24      5     1   -8.0             []

384     0      109        51   5.93      4     0  -42.0             []

385     5      109        68   5.63      3     0    0.0             []

386     0      159        65   5.35      2     0   50.0             []

387     0      169        91   5.08      1     0   10.0             []

388     0      138       102   4.83      0    -1  -31.0             []

389     0      111       111   4.59     -2    -1  -27.0             []

390     1      102       128   4.36     -4     0   -9.0             []

391     6       85       138   4.14     -7     0  -17.0            [1]

392    31       73       135   3.93    -10     0  -12.0            [1]

393    12       64       134   3.74    -12     0   -9.0            [1]

394    22       31       116   4.65    -15     1  -33.0            [1]

395    11       59       107   5.02    -17     1   28.0             []

396     5       92        86   6.23    -20     2   33.0             []

397     4       84       105   6.39    -22     2   -8.0            [1]

398     8       85       108   7.27    -24     2    1.0             []

399    13       85       120   7.24    -26     3    0.0             []

400    20       72       124   8.07    -28     4  -13.0            [1]

401    33       62       124   8.16    -30     4  -10.0            [1]

402    44       74       117   9.21    -33     5   12.0             []

403    31      105       110   9.33    -35     6   31.0             []

404    57      102       122  10.06    -37     6   -3.0             []

405    32      106       122   9.78    -38     6    4.0             []

406     3      130       100  10.21    -39     6   24.0             []

407     9      148       107   9.51    -41     6   18.0             []

408     0      131       106   9.03    -43     7  -17.0             []

409     0       84        92   8.58    -45     7  -47.0            [1]

410     0       75        76   8.15    -47     5   -9.0            [1]

411     1       48        73   7.75    -48     5  -27.0            [1]

412    54       46        56   9.44    -49     5   -2.0            [1]

413    81       47        47  10.03    -51     5    1.0             []

414    80       30        52  12.18    -52     5  -17.0         [1, 2]

415    85       23        82  12.89    -53     6   -7.0         [1, 2]

416    83       46        84  15.35    -54     6   23.0             []

417    84       48        98  16.08    -56     6    2.0             []

418    84      100       101  18.04    -57     6   52.0             []

419    84       98        96  18.05    -59     5   -2.0             []

420    84       31        97  19.40    -61     5  -67.0         [1, 2]

421    84       85       118  19.61    -62     4   54.0             []

422    84       76       103  21.83    -64     3   -9.0             []

423    84       86        62  22.00    -65     2   10.0             []

424    84       72        22  23.71    -67     2  -14.0             []

425    85       81        41  23.49    -67     2    9.0             []

426    85       26        88  25.18    -67     2  -55.0             []

427    86      404       140  25.03    -69     2  378.0             []

428    86      401       211  24.69    -70     4   -3.0             []

429    88      415       174  20.07    -71     6   14.0             []

430    82      503       225  19.07    -72     9   88.0             []

431    84      308       112  18.11    -73    12 -195.0             []

432    91      135       101  17.21    -73    15 -173.0             []

433    91      167        39  16.35    -74    17   32.0             []

434    90       81        49  15.53    -74    18  -86.0             []

435    86      105        17  14.75    -78    19   24.0             []

436    87       94        85  14.01    -81    19  -11.0             []

437    86       63       132  13.31    -82    18  -31.0             []

438    85       86       106  12.65    -82    17   23.0             []

439    85       70        79  14.09    -83    15  -16.0             []

440    93       96        52  13.52    -83    14   26.0             []

Predict as Fall motion: True

Lead time: 140 ms

impact: 427

detect: 420

judge time: 760 ms

fall_onset: 382

걸어가다 발 걸리고 무릎 닿지 않고 전방전도

← 발 걸림으로 인한 충격

EF04_DSV.csv

down  raw_acc  raw_gyro     vv  pitch  roll  jerkA detected_modes

449     0       93        41   3.36      3    -4  -15.0             []

450     0       88        36   3.19      1    -4   -5.0            [1]

451     1       80        30   3.03     -1    -4   -8.0            [1]

452     0       81        30   2.88     -1    -4    1.0             []

453     0       81        30   3.49     -2    -4    0.0             []

454     0       83        33   3.47     -3    -3    2.0             []

455     0       84        41   4.12     -3    -3    1.0             []

456     0       87        44   4.09     -4    -3    3.0             []

457     0       89        46   4.70     -5    -3    2.0             []

458     2       92        45   4.60     -6    -2    3.0             []

459     2       98        46   5.13     -6    -2    6.0             []

460     3      101        45   4.91     -7    -2    3.0             []

461     2       96        50   5.31     -7    -1   -5.0             []

462     2       94        52   5.03     -8    -1   -2.0             []

463     1       99        52   5.44     -8    -1    5.0             []

464     0       96        58   5.16     -8    -1   -3.0             []

465     4       89        58   5.56     -8    -1   -7.0            [1]

466    16       80        53   5.35     -9    -1   -9.0            [1]

467    20       69        48   5.94    -10    -1  -11.0            [1]

468    46       88        48   5.98    -11    -1   19.0             []

469     2      163        56   6.55    -11    -1   75.0             []

470    32      119       111   5.97    -12    -1  -44.0             []

471    78       67       108   5.67    -14    -1  -52.0            [1]

472    84       76        85   5.39    -16    -1    9.0             []

473    90      106        80   5.12    -18     0   30.0             []

474    95      111        97   5.77    -19     0    5.0             []

475    45       93       103   5.23    -21     0  -18.0             []

476    51       96       101   4.97    -23     0    3.0             []

477    73      111       106   4.72    -24     0   15.0             []

478    53      112       111   4.95    -26     0    1.0             []

479    60      117       113   4.70    -28    -1    5.0             []

480    57      108       119   4.47    -29    -1   -9.0             []

481    19      106       125   4.24    -31    -2   -2.0             []

482    12      104       128   4.03    -33    -3   -2.0             []

483    28       86       123   3.83    -34    -4  -18.0            [1]

484    33       67       113   3.64    -36    -5  -19.0            [1]

485    52       47       109   3.46    -38    -5  -20.0            [1]

486    76       17       112   4.67    -40    -5  -30.0            [1]

487    88       23        95   5.30    -42    -4    6.0             []

488    89       53        88   7.46    -44    -4   30.0             []

489    81       48        72   8.56    -46    -4   -5.0         [1, 2]

490    85       31        66  10.38    -48    -4  -17.0         [1, 2]

491    83       19        69  11.35    -49    -4  -12.0         [1, 2]

492    84       18        84  13.29    -51    -4   -1.0             []

493    84       19        83  14.43    -52    -3    1.0             []

494    84       23        84  16.49    -53    -2    4.0             []

495    84       57        78  17.67    -55    -2   34.0             []

496    85       65        75  19.46    -56     0    8.0             []

497    84       69        90  20.07    -56     0    4.0             []

498    87       33        82  21.41    -56     1  -36.0             []

499    86      185        73  22.20    -56     2  152.0             []

500    95      436       150  23.56    -57     4  251.0             []

501    84      440       134  20.23    -58     5    4.0             []

502    84      412       181  19.22    -61     6  -28.0             []

503    83      513       106  18.26    -63     7  101.0             []

504    87      339        32  17.34    -64     8 -174.0             []

505    86      118        73  16.48    -65     8 -221.0             []

506    92      111        73  15.65    -66     8   -7.0             []

507    90       90        85  14.87    -67     7  -21.0             []

508    94       80        90  14.13    -71     6  -10.0             []

509    92       65        74  13.42    -72     5  -15.0             []

510    91       65        67  12.75    -72     4    0.0             []

511    90       70        63  14.33    -73     2    5.0             []

Predict as Fall motion: True

Lead time: 160 ms

impact: 499

detect: 491

judge time: 600 ms

fall_onset: 461

EF04. 걸어가다 발 걸리지 않고 무릎 닿지 않고 전방전도