|  | CL-NRF-1.0.3 Test |  |
| --- | --- | --- |
|  | 실험일시: 2025.9.9~2025.9.10 |  |
|  | SW개발실 |  |
| 0. 요약 - C-Light 출시 전에 최종 기능테스트를 진행함 - Flash 기능 테스트 결과, ON-OFF 시간과 낙상발생 트리거 등을 포함한 Block이 설계대로 생성되어 Flash 기능에 이상 없음을 확인함 - LED 기능 테스트 결과, 4가지 상태(부팅, BLE 미접속, BLE 접속, 낙상검출)를 나타내는 LED 기능에 이상 없음을 확인함 - 알고리즘 기능 테스트를 위하여, 19가지 일상생활동작과 21가지 추락동작에 대한 데이터를 획득하여 분석하였음 (실험대상자: 이승희 선임연구원(일상동작), 더미(추락)) - 일상생활동작에서는 오검출이 발생되지 않았음 - CL-NRF-1.0.3과 FallDetector-2.2.3.dll는 서로 다른 추락 검출 성능을 보이며, 탑재된 알고리즘 상 차이가 있는 것으로 보임 - 70cm 이상에서 추락이 발생될 경우, 역진자 운동 추락(측방과 후방)과 수직추락(수직)을 제외하고는 모두 정상 검출되며, 이전에는 문제 없었던 동작이므로 추가적인 확인이 필요할 것으로 보임 - 두 알고리즘 모두 70cm 이상의 높이에서 추락 발생도중 충격을 받을 경우, 전량 검출됨을 확인함. 다만, 전방 또는 수직으로 추락될 경우에는 후검출이되며, 지면과의 충격을 감지하여 검출된 것으로 보임 - 두 알고리즘 모두 탑차에서 구르며 추락하는 동작을 모의 측정된 데이터를 220ms의 리드타임으로 잘 검출함 - 결론 - 신규 출시되는 C-Light 펌웨어는 Flash와 LED 기능 모두 이상 없음이 확인됨 - 알고리즘은 19가지 일상동작에서 오검출이 발생되지 않았음 - 추락을 감지하기 위해서는 최소 70cm 높이는 필요하며, 실제 보호를 상정하는 센서 높이는 약 2m 이상이므로, 충분한 리드타임 확보가 가능하다고 판단됨 - 다만, 일부 동작에서 기존에 검출되던 동작이 검출되지 않거나, 후검출되므로 세부적인 분석이 필요할 것으로 보임 - 금번 알고리즘에서 보완하기로 목표하였던, 측방 또는 후방 추락 도중 충격을 받는 상황과 탑차에서 구르면서 추락되는 상황 모두 잘 검출됨 - 다만, 분석에 사용된 두 알고리즘 CL-NRF-1.0.3과 FallDetector-2.2.3.dll이 서로 다른 추락 검출 성능을 보임에 대해서는 확인이 필요할 것으로 보임 |  |  |

- Flash 기능 테스트

- 버전 확인

- 저장된 Block의 시간 확인

  - ON-OFF 시간이 제대로 기록된 Block 저장 확인

- 낙상 트리거 블록 생성 확인

  - 낙상 발생시, Block에 제대로 기록됨을 확인

- LED 기능 테스트

- 부팅상태 & BLE 미접속 상태 & BLE 접속 상태 & 낙상검출: 정상 작동 확인

  - 부팅상태: 적색 1회 점등 → 자색 3회 점등

  - BLE 미접속 상태: 청색 1초 간격 점등

  - BLE 접속 상태: 청색 3초 간격 점등

  - 낙상 검출 상태: 적색 LED 연속 전등

- 알고리즘 테스트

- 일상동작

- 테스트 동작 내 오검출 미발생

| ## Code | ## Motion | ## False alarms |
| --- | --- | --- |
| ## D01 | ## 바닥에 쭈그려 앉기 |  |
| ## D02 | ## 바닥에 주저 않기 |  |
| ## D03 | ## 의자에 털썩 앉기 |  |
| ## D04 | ## 짐들기 (핸드캐리) |  |
| ## D05 | ## 짐들기 (숄더캐리) |  |
| ## D06 | ## 제자리 점프 |  |
| ## D07 | ## 제자리 회전 |  |
| ## D08 | ## 제자리 점프하며 회전 |  |
| ## D09 | ## 앉았다 일어나기 (빠르게 5번 반복) |  |
| ## D10 | ## 등 때리기 |  |
| ## D11 | ## 사다리 오르내리기 (3칸) |  |
| ## D12 | ## 의자 위 빠르게 올라갔다 내려오기 |  |
| ## D13 | ## 70cm 비계에서 뛰어내리기 (서서) |  |
| ## D14 | ## 70cm 비계에서 뛰어내리기 (앉으면서) |  |
| ## D15 | ## 걷기 (10걸음) |  |
| ## D16 | ## 달리기 (10걸음) |  |
| ## D17 | ## 옆으로 걷기 (10걸음) |  |
| ## D18 | ## 계단 오르내리기 (5칸) |  |
| ## D19 | ## 엘리베이터 타고 내려갔다 올라가기 (5층) |  |

- 세부동작 집단 1

- 세부동작 집단 2

- 추락동작

| ## Code | ## Motion | ## Detection(mode) | ## Lead-time (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## F01 | ## 수직추락 (전방, 50cm) | ## 10 | ## -260 |
| ## F02 | ## 수직추락 (후방, 50cm) | ## X |  |
| ## F03 | ## 수직추락 (측방, 50cm) | ## 10 | ## -240 |
| ## F04 | ## 수직추락 (수직, 50cm) | ## X |  |
| ## F05 | ## 수직추락 (전방, 70cm) | ## 1 | ## 20 |
| ## F06 | ## 수직추락 (후방, 70cm) | ## 1 | ## 20 |
| ## F07 | ## 수직추락 (측방, 70cm) | ## 1 | ## 60 |
| ## F08 | ## 수직추락 (수직, 70cm) | ## 1 | ## 40 |
| ## F09 | ## 수직추락 도중 충격발생 (전방, 70cm) | ## 10 | ## 160 |
| ## F10 | ## 수직추락 도중 충격발생 (후방, 70cm) | ## 5 | ## 60 |
| ## F11 | ## 수직추락 도중 충격발생 (측방, 70cm) | ## 1 | ## 280 |
| ## F12 | ## 수직추락 도중 충격발생 (수직, 70cm) | ## 10 | ## -700 |
| ## F13 | ## 역진자운동추락 (전방, 50cm) | ## 10 | ## -140 |
| ## F14 | ## 역진자운동추락 (후방, 50cm) | ## X |  |
| ## F15 | ## 역진자운동추락 (측방, 50cm) | ## 5 | ## 80 |
| ## F16 | ## 역진자운동추락 (전방, 70cm) | ## 4 | ## 20 |
| ## F17 | ## 역진자운동추락 (후방, 70cm) | ## 10 | ## -380 |
| ## F18 | ## 역진자운동추락 (측방, 70cm) | ## 16 | ## -60 |
| ## F19 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (전방, 70cm) | ## 10 | ## -820 |
| ## F20 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (후방, 70cm) | ## 5 | ## 40 |
| ## F21 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (측방, 70cm) | ## 5 | ## 200 |
| ## F22 | ## 회전 추락 | ## 5 | ## 220 |

- 추락 검출 현황 (CL-NRF-1.0.3 펌웨어 결과- Passacaglia)

- 추락 검출 현황 (alg_test FallDetector-2.2.3.dll 결과)

| ## Code | ## Motion | ## Detection(mode) | ## Lead-time (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## F01 | ## 수직추락 (전방, 50cm) | ## 1 | ## 20 |
| ## F02 | ## 수직추락 (후방, 50cm) | ## 1 | ## 20 |
| ## F03 | ## 수직추락 (측방, 50cm) | ## 2 | ## 40 |
| ## F04 | ## 수직추락 (수직, 50cm) | ## X | ## - |
| ## F05 | ## 수직추락 (전방, 70cm) | ## 1 | ## 60 |
| ## F06 | ## 수직추락 (후방, 70cm) | ## 1 | ## 60 |
| ## F07 | ## 수직추락 (측방, 70cm) | ## 1 | ## 100 |
| ## F08 | ## 수직추락 (수직, 70cm) | ## X | ## - |
| ## F09 | ## 수직추락 도중 충격발생 (전방, 70cm) | ## 10 | ## -160 |
| ## F10 | ## 수직추락 도중 충격발생 (후방, 70cm) | ## 5 | ## 60 |
| ## F11 | ## 수직추락 도중 충격발생 (측방, 70cm) | ## 1 | ## 320 |
| ## F12 | ## 수직추락 도중 충격발생 (수직, 70cm) | ## 10 | ## -700 |
| ## F13 | ## 역진자운동추락 (전방, 50cm) | ## 10 | ## -140 |
| ## F14 | ## 역진자운동추락 (후방, 50cm) | ## X | ## - |
| ## F15 | ## 역진자운동추락 (측방, 50cm) | ## 5 | ## 80 |
| ## F16 | ## 역진자운동추락 (전방, 70cm) | ## X | ## - |
| ## F17 | ## 역진자운동추락 (후방, 70cm) | ## 12 | ## 20 |
| ## F18 | ## 역진자운동추락 (측방, 70cm) | ## 16 | ## -60 |
| ## F19 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (전방, 70cm) | ## 10 | ## -820 |
| ## F20 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (후방, 70cm) | ## 5 | ## 40 |
| ## F21 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (측방, 70cm) | ## 5 | ## 200 |
| ## F22 | ## 회전 추락 | ## 5 | ## 220 |

- 세부동작 집단 1

- 세부동작 집단 2

- 결과분석
- 추락으로 검출되려면 70cm 이상은 추락해야됨
 > 70cm는 센서높이 기준으로 추락이 검출되기 위한 최소한의 거리이며, 
   충분한 리드타임을 가지고 추락을 검출하려면 더 높이가 높아야되며,
   실제 추락상황은 2m 이상의 센서높이를 상정하므로, 리드타임이 충분할 것으로 
   예상됨
- 70cm 이상 추락 중 일부 동작(역진자 추락(측방, 후방)과 수직추락(수직))에서 미검출
  또는 후검출 발생
  > 이전 알고리즘에서는 문제가 없던 동작들이며, 알고리즘의 side-effect 관련하여
    세부적인 분석이 필요할 것으로 보임
- 주어진 두 알고리즘(CL-NRF-1.0.3과 FallDetector-2.2.3.dll)에서 서로 다른 추락 검출 
  성능을 보임
  > 탑재된 알고리즘 상 차이가 있는 것으로 보이며, 확인 필요
- 70cm 이상의 높이에서 추락 발생도중 충격을 받을 경우, 전량 검출됨을 확인
  > 다만, 전방 또는 수직으로 추락될 경우에는 후검출이되며, 지면과의 충격을 
    감지하여 검출된 것으로 보임
- 탑차에서 구르며 추락하는 동작을 모의실험한 데이터를 충분한 리드타임으로 검출