## C-Light
C-Light Function Test List
No. | 기능 | 세부동작 | 목적 및 방법 | 테스트 결과 |  | 비고
1 | Flash | RTC 셋팅 및 저장 데이터 확인 | 🎯 현재시간으로 Block이 잘 저장되는지 확인 ㄴ 실험 데이터 매칭을 위해 필요
1-1 |  |  | ✔️펌웨어를 탑재한 뒤, RTC를 셋팅 하고 전원을 한번 on-off 한뒤, UART 또는 BLE로 연결하여, 펌웨어 버전 확인 |  |  | 버전:
1-2 |  |  | ✔️펌웨어를 탑재한 뒤, RTC를 셋팅 하고 전원을 한번 on-off 한뒤, UART 또는 BLE로 연결하여, 저장된 Block의 시간 확인 |  |  | 현재 시간: Block 시간:
1-3 |  |  | ✔️제품을 낙상시켜, 낙상 트리거가 찍힌 Block이 정상적으로 생성되었는지 확인
2 | LED | LED 점등 | 🎯 LED가 의도대로 동작되는지 확인
2-1 |  |  | ✔️부팅시 LED 점등 확인 ㄴ 제품 ON -> 적색 1회 점등 -> 자색 3회 점등
2-2 |  |  | ✔️ 정상상태 LED 점등(BLE 미접속) 확인 ㄴ 부팅 이후 -> 청색과 적색 1초 간격 교차 점등
2-3 |  |  | ✔️ 정상상태 LED 점등(BLE 접속) 확인 ㄴ 부팅 이후 -> 청색 1초 간격 점등
3 | 알고리즘 | 일상동작 | 🎯 알고리즘 오검출 여부 확인 | 오검출 여부
3-1 |  |  | ✔️ D01.바닥에 쭈그려 앉기
3-2 |  |  | ✔️ D02. 바닥에 주저 앉기
3-3 |  |  | ✔️ D03. 의자에 털썩 앉기
3-4 |  |  | ✔️ D04. 짐들기 (핸드캐리)
3-5 |  |  | ✔️ D05. 짐들기 (숄도캐리)
3-6 |  |  | ✔️ D06. 제자리 점프
3-7 |  |  | ✔️ D07. 제자리 회전
3-8 |  |  | ✔️ D08. 제자리 점프하며 회전
3-9 |  |  | ✔️ D09. 앉았다 일어나기 (빠르게 5번 반복)
3-10 |  |  | ✔️ D10. 등 때리기 (충격)
3-11 |  |  | ✔️ D11. 사다리 오르내리기 (3칸)
3-12 |  |  | ✔️ D12. 의자 위 빠르게 올라갔다 내려오기
3-13 |  |  | ✔️ D13. 70cm 비계에서 뛰어내리기 (서서)
3-14 |  |  | ✔️ D14. 70cm 비계에서 뛰어내리기 (앉으면서)
3-15 |  |  | ✔️ D15. 걷기 (10걸음)
3-16 |  |  | ✔️ D16. 달리기 (10걸음)
3-17 |  |  | ✔️ D17. 옆으로 걷기 (10걸음)
3-18 |  |  | ✔️ D18. 계단 오르내리기 (5칸)
3-19 |  |  | ✔️ D19. 엘리베이터 타고 올라갔다 내려가기 (5층)
4 |  | 추락 | 🎯 알고리즘 정상 검출 여부 확인 | 검출여부 | 리드타임(ms)
4-1 |  |  | ✔️ F01. 수직추락 (전방, 50cm)
4-2 |  |  | ✔️ F02. 수직추락 (후방, 50cm)
4-3 |  |  | ✔️ F03. 수직추락 (측방, 50cm)
4-4 |  |  | ✔️ F04. 수직추락 (수직, 50cm)
4-5 |  |  | ✔️ F05. 수직추락 (전방, 70cm)
4-6 |  |  | ✔️ F06. 수직추락 (후방, 70cm)
4-7 |  |  | ✔️ F07. 수직추락 (측방, 70cm)
4-8 |  |  | ✔️ F08. 수직추락 (수직, 70cm)
4-9 |  |  | ✔️ F09. 수직추락 도중 충격발생 (전방, 70cm)
4-10 |  |  | ✔️ F10. 수직추락 도중 충격발생 (후방, 70cm)
4-11 |  |  | ✔️ F11. 수직추락 도중 충격발생 (측방, 70cm)
4-12 |  |  | ✔️ F12. 수직추락 도중 충격발생 (수직, 70cm)
4-13 |  |  | ✔️ F13. 역진자운동추락 (전방, 50cm)
4-14 |  |  | ✔️ F14. 역진자운동추락 (후방, 50cm)
4-15 |  |  | ✔️ F15. 역진자운동추락 (측방, 50cm)
4-16 |  |  | ✔️ F16. 역진자운동추락 (전방, 70cm)
4-17 |  |  | ✔️ F17. 역진자운동추락 (후방, 70cm)
4-18 |  |  | ✔️ F18. 역진자운동추락 (측방, 70cm)
4-19 |  |  | ✔️ F19. 역진자운동추락 도중 충격발생 (전방, 70cm)
4-20 |  |  | ✔️ F20. 역진자운동추락 도중 충격발생 (후방, 70cm)
4-21 |  |  | ✔️ F21. 역진자운동추락 도중 충격발생 (측방, 70cm)
4-22 |  |  | ✔️ F22. 회전 추락

## Redy
Redy Function Test List
No. | 기능 | 세부동작 | 목적 및 방법 | 테스트 결과 |  | 비고
1 | Flash | RTC 셋팅 및 저장 데이터 확인 | 🎯 현재시간으로 Block이 잘 저장되는지 확인 ㄴ 실험 데이터 매칭을 위해 필요
1-1 |  |  | ✔️펌웨어를 탑재한 뒤, RTC를 셋팅 하고 전원을 한번 on-off 한뒤, UART 또는 BLE로 연결하여, 펌웨어 버전 확인 |  |  | 버전:
1-2 |  |  | ✔️펌웨어를 탑재한 뒤, RTC를 셋팅 하고 전원을 한번 on-off 한뒤, UART 또는 BLE로 연결하여, 저장된 Block의 시간 확인 |  |  | 현재 시간: Block 시간:
1-3 |  |  | ✔️제품을 낙상시켜, 낙상 트리거가 찍힌 Block이 정상적으로 생성되었는지 확인
2 | LED | LED 점등 | 🎯 LED가 의도대로 동작되는지 확인
2-1 |  |  | ✔️부팅시 LED 점등 확인 ㄴ 제품 ON -> 적색 1회 점등 -> 자색 3회 점등
2-2 |  |  | ✔️Upside Down시 LED 점등 확인 ㄴ 제품 뒤집어 ON -> 청색과 자색 교차 점등
2-3 |  |  | ✔️ 정상상태 LED 점등(BLE 미접속) 확인 ㄴ 부팅 이후 -> 청색과 적색 1초 간격 교차 점등
2-4 |  |  | ✔️ 정상상태 LED 점등(BLE 접속) 확인 ㄴ 부팅 이후 -> 청색 1초 간격 점등
3 | 알고리즘 | 일상동작 | 🎯 알고리즘 오검출 여부 확인 | 오검출여부
3-1 |  |  | ✔️ D01. 서있기 (5초)
3-2 |  |  | ✔️ D02. 신발끈 묶기
3-3 |  |  | ✔️ D03. 허리 굽혀 물건 줍기
3-4 |  |  | ✔️ D04. 제자리 점프
3-5 |  |  | ✔️ D05. 바닥에 앉았다 일어서기
3-6 |  |  | ✔️ D06. 의자에 일상속도로 앉았다 일어서기
3-7 |  |  | ✔️ D07. 의자에 빠르게 앉았다 일어서기
3-8 |  |  | ✔️ D08. 의자에 털썩 앉기
3-9 |  |  | ✔️ D09. 소파에 앉고, 기대고, 일어서기
3-10 |  |  | ✔️ D10. 매트리스에 일상속도로 누웠다 일어서기
3-11 |  |  | ✔️ D11. 매트리스에 빠르게 누웠다 일어서기
3-12 |  |  | ✔️ D12. 앉았다 일어서기 (빠르게 5번 반복)
3-13 |  |  | ✔️ D13. 일상속도로 걷기 (10걸음)
3-14 |  |  | ✔️ D14. 빠르게 걷기 (10걸음)
3-15 |  |  | ✔️ D15. 일상속도로 달리기 (10걸음)
3-16 |  |  | ✔️ D16. 빠르게 달리기 (10걸음)
3-17 |  |  | ✔️ D17. 걷다가 발 걸리고 균형잡기
3-18 |  |  | ✔️ D18. 일상속도로 계단 오르내리기 (5칸)
3-19 |  |  | ✔️ D19. 빠르게 계단 오르내리기 (5칸)
4 |  | 낙상 | 🎯 알고리즘 정상 검출 여부 확인 | 검출여부 | 리드타임(ms)
4-1 |  |  | ✔️ F01. 앉다가 낙상 (전방)
4-2 |  |  | ✔️ F02. 앉다가 낙상 (후방)
4-3 |  |  | ✔️ F03. 앉다가 낙상 (측방)
4-4 |  |  | ✔️ F04. 앉아있다 일어나다 낙상 (전방)
4-5 |  |  | ✔️ F05. 앉아있다 일어나다 낙상 (측방)
4-6 |  |  | ✔️ F06. 앉아있다 낙상 (전방)
4-7 |  |  | ✔️ F07. 앉아있다 낙상 (후방)
4-8 |  |  | ✔️ F08. 앉아있다 낙상 (측방)
4-9 |  |  | ✔️ F09. 서있다 낙상 (전방)
4-10 |  |  | ✔️ F10. 서있다 낙상 (후방)
4-11 |  |  | ✔️ F11. 서있다 낙상 (측방)
4-12 |  |  | ✔️ F12. 걷다 발걸려 낙상 (전방)
4-13 |  |  | ✔️ F13. 달리다 발걸려 낙상 (전방)
4-14 |  |  | ✔️ F14. 걷다가 미끄러져 낙상 (전방)
4-15 |  |  | ✔️ F15. 걷다가 미끄러져 낙상 (후방)
4-16 |  |  | ✔️ F16. 서있다 벽 잡으며 낙상 (후방)
4-17 |  |  | ✔️ F17. 앉다가 의자에 부딪히고 낙상 (후방)