|  | CL-NRF-1.0.3 MP Test |  |
| --- | --- | --- |
|  | 실험일시: 2026.1.22 ~ 2026.1.29 |  |
|  | SW개발실 |  |
| 0. 요약 - C-Light 양상품에 대한 최종 기능테스트를 진행함 - 알고리즘 기능 테스트를 위하여, 19가지 일상생활동작과 29가지 추락동작에 대한 데이터를 획득하여 분석하였음 - S01: 김솔 매니저 (측면 지퍼 미체결) / S02: 구범모 책임 (측면 지퍼 체결) - 추락동작은 더미를 활용하여 실험을 진행함 - 일상생활동작에서는 오검출이 발생되지 않았음 - 수직추락(전방, 측방, 후방)에서는 50cm 이상부터 추락 검출이 가능하며, 보수적으로 70cm 이상의 높이 필요 - 수직추락(수직)은 전방도하로 판단되어, 추락감지를 위하여 100cm 이상의 높이 필요 - 역진자추락(전방, 측방, 후방)은 추락감지를 위해 보수적으로 100cm 이상 높이 필요 - 회전추락은 측면 지퍼 체결 여부와 관계없이 잘 검출됨 - 추락도중 충격이 발생될 경우, 대부분의 기능들이 의도대로 동작되어, 충격을 잘 검출함을 확인할 수 있었음 - 다만, 측면 지퍼를 체결하지 않아 제품이 헐렁하게 착용될 경우, 충격이 발생되는 방향이 실제 충격 방향과 다르게 들어와 충격 감지가 안 될 가능성이 있음 - 결론 - 알고리즘은 19가지 일상동작에서 오검출이 발생되지 않았음 - 추락을 감지하기 위해서는 보수적으로 100cm 이상의 높이가 필요하며, 전방도하에 대한 판단로직의 영향으로 보임 - 회전추락과 추락 도중 충격을 받는 상황도 모두 잘 검출됨 - 측면지퍼를 체결하지 않을 경우, 일상동작에서는 문제가 없지만, 추락이 발생될 경우, 의도되지 않은 충격의 발생으로 충격감지 로직에 영향을 줄 가능성이 있음으로 보여짐 |  |  |

1. 알고리즘 테스트

S01(김솔 매니저): 옆 지퍼를 열고 실험
S02(구범모 책임): 옆 지퍼를 잠그고 실험

- 일상동작

- 테스트 동작 내 S01, S02 모두 오검출 미발생

| ## Code | ## Motion | ## False alarms |
| --- | --- | --- |
| ## D01 | ## 바닥에 쭈그려 앉기 |  |
| ## D02 | ## 바닥에 주저 않기 |  |
| ## D03 | ## 의자에 털썩 앉기 |  |
| ## D04 | ## 짐들기 (핸드캐리) |  |
| ## D05 | ## 짐들기 (숄더캐리) |  |
| ## D06 | ## 제자리 점프 |  |
| ## D07 | ## 제자리 회전 |  |
| ## D08 | ## 제자리 점프하며 회전 |  |
| ## D09 | ## 앉았다 일어나기 (빠르게 5번 반복) |  |
| ## D10 | ## 등 때리기 |  |
| ## D11 | ## 사다리 오르내리기 (3칸) |  |
| ## D12 | ## 의자 위 빠르게 올라갔다 내려오기 |  |
| ## D13 | ## 70cm 비계에서 뛰어내리기 (서서) |  |
| ## D14 | ## 70cm 비계에서 뛰어내리기 (앉으면서) |  |
| ## D15 | ## 걷기 (10걸음) |  |
| ## D16 | ## 달리기 (10걸음) |  |
| ## D17 | ## 옆으로 걷기 (10걸음) |  |
| ## D18 | ## 계단 오르내리기 (5칸) |  |
| ## D19 | ## 계단 두칸씩 오르내리기 |  |

- 추락동작

- 추락 검출 현황 (CL-NRF-1.0.3 펌웨어 결과)

| ## Code | ## Motion | ## Detection (mode) | ## Lead-time (ms) | ## Detection (mode) | ## Lead-time (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## S01 |  | ## S02 |  |
| ## F01 | ## 수직추락 (전방, 50cm) | ## 1 | ## 20 | ## 1 | ## 20 |
| ## F02 | ## 수직추락 (후방, 50cm) | ## X | ## X (-1틱) | ## 3 (특이) | ## -40 (-1틱) |
| ## F03 | ## 수직추락 (측방, 50cm) | ## 10 | ## -260 (-1틱) 충격 검출 | ## 10 | ## -120 (-1틱) 충격 검출 |
| ## F04 | ## 수직추락 (수직, 50cm) | ## X | ## X (-2틱) | ## X | ## X (-3틱) |
| ## F05 | ## 수직추락 (전방, 70cm) | ## 1 | ## 120 | ## 1 | ## 80 |
| ## F06 | ## 수직추락 (후방, 70cm) | ## 1 | ## 60 | ## 1 | ## 80 |
| ## F07 | ## 수직추락 (측방, 70cm) | ## 1 | ## 60 | ## 1 | ## 80 |
| ## F08 | ## 수직추락 (수직, 70cm) | ## X | ## X ## 16카운트 전방도하 추정 | ## X | ## X ## 16카운트 전방도하 추정 |
| ## F09 | ## 수직추락 (전방, 100cm) | ## 1 | ## 160 | ## 1 | ## 140 |
| ## F10 | ## 수직추락 (후방, 100cm) | ## 1 | ## 100 | ## 1 | ## 140 |
| ## F11 | ## 수직추락 (측방, 100cm) | ## 1 | ## 120 | ## 1 | ## 140 |
| ## F12 | ## 수직추락 (수직, 100cm) | ## 1 | ## 20 | ## 1 | ## 20 |
| ## F13 | ## 수직추락 도중 충격발생 (전방, 70cm) | ## X (특이) | ## X 하부 충격 | ## 10 | ## 10 |
| ## F14 | ## 수직추락 도중 충격발생 (후방, 70cm) | ## X | ## X ## 충격 간격 | ## 10 | ## 10 |
| ## F15 | ## 수직추락 도중 충격발생 (측방, 70cm) | ## 10 | ## 520 | ## 16 | ## 260 ## 전방 큰 충격 |
| ## F16 | ## 수직추락 도중 충격발생 (수직, 70cm) | ## 10 | ## -240 ## 전방 충격 | ## X | ## X ## 하부 충격 |
| ## F17 | ## 역진자운동추락 (전방, 50cm) | ## X | ## X (-4틱) | ## X | ## X (-4틱) |
| ## F18 | ## 역진자운동추락 (후방, 50cm) | ## 12 | ## 40 | ## 12 | ## 20 |
| ## F19 | ## 역진자운동추락 (측방, 50cm) | ## 10 | ## -120 (-5틱) | ## 10 | ## -940 (-6틱) |
| ## F20 | ## 역진자운동추락 (전방, 70cm) | ## X | ## X (-1틱) | ## X | ## X (-1틱) |
| ## F21 | ## 역진자운동추락 (후방, 70cm) | ## 12 | ## 80 | ## 12 | ## 60 |
| ## F22 | ## 역진자운동추락 (측방, 70cm) | ## X | ## X (-3틱) | ## 16 | ## 0 |
| ## F23 | ## 역진자운동추락 (전방, 100cm) | ## 12 | ## 60 | ## 12 | ## 80 |
| ## F24 | ## 역진자운동추락 (후방, 100cm) | ## 12 | ## 180 | ## 12 | ## 140 |
| ## F25 | ## 역진자운동추락 (측방, 100cm) | ## 2 | ## 60 | ## 12 | ## 80 |
| ## F26 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (전방, 70cm) | ## X (특이) | ## X ## 하부충격 | ## X | ## X ## 충격 간격 문제 |
| ## F27 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (후방, 70cm) | ## 10 | ## -10 | ## 12 | ## 120 |
| ## F28 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (측방, 70cm) | ## 10 | ## -10 | ## 10 | ## -10 |
| ## F29 | ## 회전 추락 | ## 5 | ## 700 | ## 5 | ## 240 |

2. 테스트 결과 분석

- 일상동작

- 19가지 일상동작에 대해서 측면 지퍼 조정 여부에 상관없이 오검출 미발생

- 추락동작

- 수직추락

  - 50cm 이상의 높이부터 추락 검출 가능하지만, 미세한 초기 셋팅 상태에 따라서 프레임이 하나 모자라서 검출 안 될 수도 있음 (전방, 후방, 측방)

  - 50cm 미만의 높이더라도 측방처럼 충격이 2회 발생되는 형태에서는 추락으로 인식될 가능성 있음

  - 70cm 이상의 높이부터는 초기 셋팅 상태의 영향을 거의 안 받으며 추락으로 검출되는 경향을 보임 (전방, 후방, 측방)

  - 수직으로 추락되는 경우, 전방도하로 판단되어 추락으로 감지하기 위해 필요한 프레임이 19카운트로 증가하며, 추락 검출을 위하여 100cm 이상의 높이가 필요함

  - 측면 지퍼를 체결하여 타이트하게 착용하는 경우에 비하여, 체결하지 않아 헐렁하게 착용할 경우, 방향에 따른 검출시점의 편차가 커지는 경향을 보임

- 역진자추락

  - 전방과 측방에 비하여 후방이 더 민감하게 검출 잘하는 경향을 보임

  - 전방향(전방, 측방, 후방)에 대하여 추락검출을 위해서 보수적으로 100cm 이상의 높이가 필요함

- 회전추락

  - 측면 지퍼 체결 여부와 관계없이 모두 잘 검출함

- 추락 도중 충격 발생

  - 추락 도중 지면으로부터 30cm 높이에서 1차 충격을 받고 지면에 2차 충격을 받는 형태로 실험환경을 셋팅함

  - 대부분의 경우, 추락 도중 충격을 잘 검출함

  - 1차 충격 시점의 충격이 충분히 크더라도, 해당 충격이 추락의 진로를 크게 방해하지 않을 경우, 1차 충격 시점과 2차 충격 시점 간의 시간차가 작아서 검출되지 않는 상황들 일부 발생

  - 수직추락 도중 충격이 발생할 경우, 하부에서 충격이 들어왔다고 판단하여, 발로 뛰어내린 상황으로 인지하여 추락으로 검출되지 않음

  - 측면 지퍼를 체결하지 않아 제품을 헐렁하게 착용할 경우, 전방으로 추락 도중 충격이 발생하더라도 하부에서 들어온 충격으로 인지하여 검출이 되지 않은 특이상황들이 발생함
[S01F13. 수직추락(전방) 도중 충격발생 (측면지퍼 미체결)  미검출]

[S02F13. 수직추락(전방) 도중 충격발생 (측면지퍼 체결)  검출]

[S01F26. 역진자추락(전방) 도중 충격발생 (측면지퍼 미체결)  미검출]

[S02F26. 역진자추락(전방) 도중 충격발생 (측면지퍼 체결)  미검출]