제품 작동 원리

- 제품 내부에 설치된 센서는 지속적으로 장치의 움직임을 감지합니다.

- 이 센서의 정보는 중앙 제어 장치로 전송되며, 사전 설정된 조건을 충족할 경우 시스템이 에어백을 팽창시킵니다.

에어백 작동 조건

- 착용자가 정상적인 서 있는 자세 또는 보행 상태에서 넘어지는 경우

에어백 작동 시간

- 센서의 낙상 감지까지 걸리는 시간은 최소 60ms에서 최대 500ms입니다.

- 리드타임(낙상 검출 이후 지면 접촉까지의 시간)은 약 200ms이며, 검출 이후 100ms 이내에 에어백이 완전히 팽창되어 착용자를 보호합니다.

- 이는 실험 환경에 의한 수치이며, 실제 작동시간은 낙상 상황 및 환경, 낙상의 강도에 따라 달라집니다.

에어백 작동 제한 사항

- 의자나 지면에 앉는 도중 넘어질 경우

  - 의자나 지면에 앉는 도중 넘어질 경우, 낙상 구간 자체가 짧아 작동하지 않거나 지연 작동할 수 있습니다.

- 회전 없이 수직으로 넘어질 경우

  - 일반적으로 낙상은 회전을 동반하며, 특정한 방향(전후좌우)으로 넘어지게 됩니다. 엉덩방아 찍듯이 수직으로 넘어질 경우, 신호가 일상생활 동작과 유사하여 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

- 낙상 중 외력을 받는 경우

  - 낙상 도중에 회전하거나, 무언가에 걸치거나, 충돌하는 등 외력을 받는 경우에, 낙상이 충분히 유지되지 않아 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

낙상상황 이외의 작동 가능성

- 제품을 제대로 몸에 맞게 착용하지 않는 경우

  - 제품을 거꾸로 착용하거나, 버클이 중앙에 오지 않게 착용하거나, 헐렁하게 착용하는 등 제품을 제대로 착용하지 않을 경우, 센서가 동작을 제대로 모니터링하지 못하여 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.

- 버클이 연결된 상태에서 사이즈 조절을 하거나 벗는 경우

  - 전원이 들어온 상태에서 제품의 사이즈를 조절하거나 벗는 경우, 일상생활에서는 나타나기 어려운 갑작스러운 움직임이 발생되며, 이를 낙상과 유사하다 판단하여 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.

- 제품을 착용하지 않았을 때, 버클을 연결하는 경우

  - 제품을 착용하지 않은 상태에서 버클을 연결하는 경우에도 지속적으로 낙상 여부를 센서가 모니터링하게 됩니다. 이 상태에서 제품을 이동시키거나 충격을 주게 되면, 낙상과 유사하다고 판단하여 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.

- 허리를 굽히고 빠르게 반복적으로 앉았다 일어서는 경우

  - 해당 동작을 할 경우에 센서 특성상 낙상과 유사한 신호를 보이므로, 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.

- 소파나 침대에 털썩 앉거나 털썩 눕는 경우

  - 소파나 침대가 없다면 낙상이나 마찬가지 상황이므로, 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.

- 일상생활을 벗어난 격렬한 동작을 하는 경우

  - 높이뛰기, 뛰어내림, 달리기, 춤, 아크로바틱 등 일상생활을 벗어난 격렬한 동작 중에는 낙상과 유사한 동작이 발생되어, 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.

사용 중 주의사항

- 본 제품은 신체의 급격한 움직임이나 충격에 민감하므로, 점프, 곡예, 뛰어내림, 급격한 동작 전환 등 행동을 하지 마십시오. 이런 움직임이 불가피할 경우, 반드시 제품의 전원을 끄십시오.

- 제품은 고령자들을 낙상으로부터 받는 고관절 충격을 완화하기위한 장비로, 정상적으로 서 있는 자세 또는 보행 상태에서 넘어지는 경우 제품이 작동되도록 설계되어 있습니다.

- 본 제품을 착용한 후(버클 체결 후) 몸에 제품을 맞추기 위하여 제품을 위아래로 흔들지 마십시오. 낙상으로 오인할 수 있으니 버클을 해체 후 벨트를 미리 조절한 다음 체결해 주십시오.

- 본 제품은 낙상이 발생했을 때 고관절 충격 완화를 목적으로 한 제품으로 본 제품을 착용하였다 하더라도 낙상 시 타박상, 염좌, 골절 이상 등의 상해가 발생할 수 있습니다.

면책조항

- 사용설명서의 지침에 따라 제품을 올바르게 착용해야 하며, 그렇지 않을 경우 Redy 웨어러블 에어백이 제대로 팽창하지 않을 수 있습니다.

- 사용설명서의 지침에 따라 제품을 올바르게 착용하시기 바랍니다.

- 어떤 장치도 특정 사고에서 사망 또는 중상을 예방할 수 없습니다. 이 장치는 고관절의 낙상으로 인한 상해 위험을 줄이기 위하여, 오직 충격만을 흡수합니다.

- 에어백의 작동 보호는 착용자가 정상적인 서 있는 자세 또는 보행 상태에서 넘어지는 경우를 기준으로 합니다.

  - 난간을 잡고 넘어지거나 앉거나 쪼그려 앉은 자세로 넘어지는 등 다른 상황에서는 낙하 속도가 느리기 때문에 장치가 에어백을 전개하여 보호하지 않을 수 있습니다.

  - 낙상 도중 지면과의 충돌 전에 장애물과 충돌될 경우, 낙상으로 식별되기 위한 충분한 가속도가 발생되지 못하여, 낙상으로 인식되지 않아 에어백이 전개되지 않을 수 있습니다.

  - 이러한 유형의 낙상은 비교적 치명적이지 않으며, 전체 낙상 중 소수에 불과합니다.

- 중증 골다공증 환자의 경우, 가벼운 충돌에도 골절이 발생할 수 있으므로 부상의 위험을 피하기 위해 진료를 받는 것이 좋습니다.

- 제품 위에 다른 옷이나 배낭을 착용하지 않는 것이 좋습니다.

- 제품은 공기를 주입했을 때만 보호합니다.

- 제품 착용 외의 시간에는 적절한 보호 조치 (욕실에서의 미끄럼 방지, 야간 기상 보호 등)를 취해주십시오.

- 운송수단을 이용 중에는 제품이 효과적인 보호작용을 제공하지 못합니다.

- 달리기, 춤 등 격렬한 스포츠 활동 시에는 제품의 내장 센서가 넘어지려는 것을 감지하여 에어백을 전개하여 보호할 수 있으므로 사용하지 마세요. 추가적으로 심장박동기 등 이식형 전자 의료기기를 착용하신 분에게는 사용을 권장하지 않습니다.

- 제품을 부적절하게 사용하는 동한 발생할 수 있는 신체적 상해, 사망 및/또는 재산상의 손해에 대해 세이프웨어㈜는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 당사 장치는 낙상 사고의 위험을 줄일 수 있지만 특정 사고시 사망이나 중상을 예방하지 못합니다.